**DP 3713 E过敏原程序升级说明**

**Ⅰ、背景：**

DP 3713 E过敏原中有一项“fs34 淡水鱼组合1（鲑鱼/鲈鱼/鲤鱼）”，说明书中描述为“检测结果仅用于参考，不能用于临床诊断”。为此，客户希望能够在结果中将该项目隐藏。现在HQ提供了新的程序，并已验证通过。对于有该需求的客户，可联系当地工程师按如下操作进行升级。

**Ⅱ、说明：**

**一、程序升级:**


1. 本程序需要3.4.8及以上ELS版本才能运行，旧版本的ELS需先升级至3.4.10版本。

2. 程序下载后，打开文件夹“DBUpdate”运行文件“DBUpdate.exe”，然后点击“Import”，程序即添加升级完毕。新程序在ELS里面的名称叫做“CCD V2 Atopy ChNew”。


*（提示：连接LIS的客户，程序升级完后需要将新程序“CCD V2 Atopy ChNew”与LIS系统重新建立连接。）*

二. **结果显示**：

1. 新程序结果报告中不再显示“fs34 淡水鱼组合1（鲑鱼/鲈鱼/鲤鱼）”结果，其显示效果与旧程序对比如下：



Pic 1. 旧程序显示结果报告



Pic 2. 新程序显示结果报告